附件4

评分权重及评标因素

	评比项目：化学发光仪试剂

	评分项目/权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	技术评分（60分）
	采购项目质量性能
	★1、耗材具备二类医疗器械证或者三类医疗器械证。
★2.检测方法为化学发光法、电化学发光法。试剂说明书能够证明。
★3.试剂溯源性要求：相关试剂，校准品，质控品满足溯源性要求，能提供溯源性文件。

★4.EQA成绩：在国家临床检验中心有独立分组，组内参加单位＞100个

★5.检测项目包括但不限于：性激素（FSH、LH、E2、PRL、Testo、Prog、AMH）、甲状腺激素（TSH、FT3、FT4、TT3、TT4、Tg、Tg-ab、TPOab）、肿瘤标志物（AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、PSA、fPSA）、心肌标志物、铁蛋白、胰岛素、炎症标志物、贫血三项
	超过一半条款未达到要求者得10分（其中不少于4条▲条款）；

超一半条款符合要求者得20分（其中不少于5条▲条款）；

全部条款符合得45分；

优秀得60分，最高60分

	
	
	2、试剂重要参数

▲2.1 TSH的功能灵敏度≤0.01，提供说明书支持。
▲2.2 激素项目出报告时间，可量化:首结果≤30分钟得5分，≤20分钟得10分，≤15分钟得15分，（提供试剂说明书）
▲2.3  试剂定标位点少，有效期长。

▲2.4  性激素可检测项目≥8项。

▲2.5 心肌标志物首结果时间≤20分钟。

▲2.6 样本检测用量少。

	

	商务评分（10分）
	销售业绩及采购实施
	3、耗材价格在耗材采购平台（招采子系统）能签订合同并生效。（承诺得1分，招采中选后作为合同生效必要条件）
	3

	
	
	4、销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票（暂无参考发票的，耗材可用省需求调查子系统已生效的采购合同代替）。设备与耗材均有3家或以上三甲医院案例（2分）。设备与耗材不足3家三甲医院或者只有二甲医院案例(1分)。未能提供销售发票或者需求调查子系统合同（0分）。
	

	
	对比供货服务能力
	5、承诺紧急防控时期保证按合同供货耗材(能则得1分，不能不得分)
	7

	
	
	6、日常时期到货时间：2天到货（3分）;3到5天到货（2分）;6天以上到货（1分）。
	

	
	
	7、耗材及设备售后服务承诺：24小时响应到场（1分）;1周内响应到场（0.5分）;超过1周响应到场（0分）。
	

	
	
	8、设备到货、维护保养服务能力（符合得1分，优秀得2分）
	

	价格评分（30分）
	价格得分=（最低投标价/被评分供应商投标报价）× 30
（此项统一由采购办计算）
	30（耗材价格总分20、设备价格总分10）


