附件4

评分权重及评标因素

	评比项目：全自动血液体液分析医试剂

	评分项目/权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	技术评分（60分）
	采购项目质量性能
	1、实质性参数

★1、耗材具备二类医疗器械证或者三类医疗器械证。
★2.试剂溯源性要求：相关试剂，校准品，质控品满足溯源性要求，能提供溯源性文件。

★3.EQA成绩：在国家临床检验中心有独立分组，组内参加单位＞100个

★4.检测项目包括但不限于：血常规五分类、网织红、超敏C反应蛋白（hs-CRP）、血清淀粉样蛋白A (SAA)
	25

	
	
	2、试剂重要参数

▲2.1 试剂配套性与原厂符合性（包括校准品、质控品）。（5分）
▲2.2 分析性能验证（20分）

2.2.1线性范围 ：(白细胞：（0-500）( 10^9/L，红细胞：（0-8.6）( 10^12/L，血小板：（0-5000）( 10^9/L。（5分）
2.2.2携带污染率：CRP≤0.5%、SAA≤0.5%，WBC≤1.0％， RBC≤1.0％， Hb≤1.0％， Plt≤1.0％。(5分)
2.2.3空白计数： 白细胞≤0.2x10^9/L，红细胞≤0.02x10^12/L，PLT：≤5×10^9/L，HB:≤1 g/L。(5分)
2.2.4检测精度：WBC ≤4.0％ ，RBC ≤2.0％ ，Hb ≤2.0％ ，Hct ≤3.0％ ，Plt ≤6.0％ ，MCV ≤2.0％ ，MCH ≤2.0％ ，MCHC ≤2.5％(5分)
▲2.3 试剂稳定性：有效期长，利于库存管理；开瓶后在机/离机稳定性时间长（5分）

▲2.4操作便捷性与安全性：无氰化物溶血素；试剂包装是否有防伪、追溯标识（5分）


	35

	商务评分（10分）
	销售业绩及采购实施
	3、耗材价格在耗材采购平台（招采子系统）能签订合同并生效。（承诺得1分，招采中选后作为合同生效必要条件）
	3

	
	
	4、销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票（暂无参考发票的，耗材可用省需求调查子系统已生效的采购合同代替）。设备与耗材均有3家或以上三甲医院案例（2分）。设备与耗材不足3家三甲医院或者只有二甲医院案例(1分)。未能提供销售发票或者需求调查子系统合同（0分）。
	

	
	对比供货服务能力
	5、承诺紧急防控时期保证按合同供货耗材(能则得1分，不能不得分)
	7

	
	
	6、日常时期到货时间：2天到货（3分）;3到5天到货（2分）;6天以上到货（1分）。
	

	
	
	7、耗材及设备售后服务承诺：24小时响应到场（1分）;1周内响应到场（0.5分）;超过1周响应到场（0分）。
	

	
	
	8、设备到货、维护保养服务能力（符合得1分，优秀得2分）
	

	价格评分（30分）
	价格得分=（最低投标价/被评分供应商投标报价）× 30
（此项统一由采购办计算）
	30（耗材价格总分20、设备价格总分10）


