附件1：

江门市妇幼保健院购买智能采血管理项目需求

- 为提升健康管理中心采血的服务质量和效率，购买一套智能采血管理系统。

- 项目清单：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能采血管理系统 | 1 | 套 |
| 2 | 智能采血贴标设备 | 1 | 台 |
| 3 | 智能采血管理系统安装、配置和对接服务 | 1 | 套 |
| 4 | 挂壁55寸以上显示屏 | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 扫码枪 | 1 | 台 |
| 7 | 输送带 | 1 | 套 |
| 8 | 搬迁服务 | 1 | 次 |

( 二 )技术参数需求：

- 1、智能采血管理系统

- 整机为国产产品

- 单采血窗口配置单台智能釆血管理系统，不接受两个或两个以上窗口共用一台智能釆血管理系统

- 智能采血管理系统采用单机并联模式，任一采血窗口智能采血管理系统发生故障不影响其它采血窗口正常工作，实现整体采血服务不间断的目标

- 具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动选择出正确釆血管的功能

- 具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动选择釆血管对应信息并打印在标签上的功能；采血信息可以自由排版，支持拖拽式排版模式

- 具备把打印好的标签自动粘贴到对应釆血管固定位置上的功能；保留试管刻度和视窗

- 支持与健康管理中心现有智能采血管理系统排号机对接

- 智能采血贴标设备

- 设备集成≥10寸高精度电容触摸屏，无需外接主机或显示器即可操作

- ▲单台智能釆血管理系统备管平均速率≤2秒/支；单个采血窗口最大处理速度＞1800管/小时

- ▲釆血管装载通道≥12通道，每通道装载≥25支釆血管；

- 整机装载容量≥300支采血管；支持不停机持续装载采血管；

- 釆血管通道顶端具备色标功能，可标示每个通道试管类型；

- 配备专用取管夹进行加管，可随时根据使用量加管，无需停机加管；

- 可以根据医院不同釆血管使用情况设定不同通道釆血管摆放方式；支持合并多通道使用同一种采血管；

- ▲采血管采用重力落管方式导入打印模块，非机械臂导入，降低故障率，减少维护成本；

- ▲釆血管通道支持装载≥12种采血管类型；任意通道可以无序、无数量限制地合并；

- 支持直径12--13mm，长度75mm--100mm规格的采血管；

- 单台标签装载量≥3卷，每卷≥1500枚；

- 支持30*50mm规格标签，枚间距2-3mm；

- 内置热敏打印机，无需色带、墨粉、硒鼓等耗材；

- 支持codel28、code39、JAN、2of5、NW-7等条码类型；支持英文、数字、汉字、标点符号等文字类型；

- ▲单台智能采血管理系统内置≥3台打印机，主打印模块≥2台打印机，可同时工作；副打印模块≥1台打印机，不需外接打印机即可打印无法放置在通道上的特殊规格采血管标签，供手工粘贴使用；

- 具备预防故障措施，即副打印模块具备打印所有标签的功能，主打印模块不工作时，副打印模块可以打印所有规格标签供手工粘贴使用；

- 具备打印回执单功能；

- 产品尺寸≤500mm(L)*340mm(W)*660mm(H)；

- 工控机，主频≥2.16G,内存≥2G,显示器≥10寸，硬盘≥32G；

- 具备从医院HIS/LIS系统下载釆血相关信息功能

- 具备把从医院HIS/LIS系统下载的釆血相关信息分配到系统各子系统或模块的功能

- 具备收集各子系统或模块反馈信息功能；

- 具备向医院HIS/LIS系统反馈釆血相关信息功能；

- 具备工作人员登陆功能、工作量统计功能、患者信息查询功能；

- 具备针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种统计计算功能；

- 具备主机故障自我诊断功能和打印机故障自我诊断功能；

- 具备通过显示屏显示本设备故障方位功能。

- 智能采血管理系统安装、配置和对接服务

- 包含智能采血管理系统与医院信息系统的双方对接费用；

- 挂壁55寸以上显示屏

- 分辨率≥1080P，尺寸≥55寸，支持挂壁安装，安装费用包含在项目总价内。

- 音箱

- 功率≥80W。

- 扫码枪

- 支持手持扫码，支持无线扫码，支持条形码、二维码，配套扫码枪支架。

- 输送带

- 支持三个工卡位的长度，具体长度可根据现场采血台实际尺寸定制。出料端支持有缓冲区域。支持一键暂停。

- 搬迁服务

- 项目包含3号楼健康管理中心智能采血贴管机、自助签到机和3台采血分诊屏搬迁至5号楼健康管理中心。服务包含拆迁、安装、调试等。

( 三 )保密责任

中标服务方在获取到医院有关数据库、服务器、远程登录、网络设备口令、数据信息等涉密内容时，不得透露给第三方，否则给医院造成损失应追究经济和法律责任，赔偿金额不受本合同其它条款的制约。