附件1：
[bookmark: _GoBack]江门市妇幼保健院购置LDR智慧病房系统项目采购需求

为提升医院LDR病房的服务质量和效率，购买智能床旁交互系统1批。
（1） 项目清单：
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	移动护理PDA
	3
	台

	2
	床旁交互终端
	14
	台

	3
	悬吊支臂
	14
	个

	4
	门口交互终端
	14
	台

	5
	护士站交互终端
	1
	台

	6
	双面走廊屏
	1
	台

	7
	卫生间紧急按钮
	14
	个

	8
	智能床旁交互系统
	1
	套

	9
	POE交换机
	1
	台

	10
	床旁交互终端（备件）
	1
	台

	11
	SFP-万兆光模块
	4
	个

	12
	医院信息系统对接费（包含双方接口改造）
	1
	套



( 二 )技术参数需求：
1、移动护理PDA
1)重量：≤235g（含标准电池）
2)处理器：≥8核，频率≥2.2GHZ
3）RAM≥4GB，ROM≥64GB 
4)续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥4900mAh；正常使用时间≥10小时
5)	材质：采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。
6)电池一体化：电池采用一体化设计，不可拆卸。
7)按键：物理按键≤4个，其中产品正面无物理按键，扫描按键≥2个，无物理音量按键。
8)为保障医疗数据信息安全，不得外置存储扩展（如外接SD及TF卡）。
9)▲听筒：隐藏式无外露开孔听筒设计。（需提供无外露开孔听筒实物图片证明文件）
10)屏幕：≥6.1英寸LCD屏
11)分辨率：≥1560*720
12)▲导向槽：设备两侧有导向槽，用于坐充定位，方便操作。（需提供导向槽的实物图片）
13)摄像头：前置和顶置摄像头设计，双摄像头像素≥1300万，自动对焦摄像头。
14)▲隐蔽取证：摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件）
15)WIFI网络：支持WiFi6；2.4GHz & 5GHz；802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w。
16)蓝牙：≥Bluetooth 5.3。
17)条码扫描：支持一、二维条码识别；图像传感器：CMOS分辨率≥1280*960；扫描范围：≥44.5°(水平), ≥33.5° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±60°，左右倾角：±60°。
18)▲条码扫描窗：扫描窗口采用斜切角设计，无需弯曲手臂即可完成扫描。（需提供无需弯曲手臂扫描的实物图片并承诺中标后提供产品演示）
19)连续扫描：可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示）
20)5G通讯：支持5G全网通。
21)▲自定义音量控制：可按时间段自定义音量大小；（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示）
22)▲硅胶保护套：每个产品提供一个硅胶保护套，且设备支持不佩戴硅胶套和配套硅胶保护套进行座充充电。（需提供配套硅胶保护套和不配套硅胶保护套充电图片并承诺中标后提供产品演示）
23)操作系统：Android13.0或以上医疗操作系统。
24)个性化桌面：通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。
25)固件升级：支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。
26)超级用户：内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备。
27)▲辐射安全：基于人体辐射安全，投标产品制造商具有辐射安全许可证，需提供证书复印件。
28)网络安全管理：不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。
29)▲电池温度智能监测：配置充电温度智能检测模块，超出设定温度自动阻断充电，保证充电安全。 （需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示）
30)▲电池膨胀智能监测：配置电池膨胀监测，超过膨胀预警值后将自动上报用户并中止充电提醒用户更换电池。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示）
2、床旁交互终端
1)▲处理器：≥八核高性能处理器 （需提供安兔兔的核心截图）
2)▲主频：≥2.3Ghz （需提供安兔兔的主频截图）
3)RAM：≥3G
4)ROM：≥16G
5)看门狗：硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启。
6)▲尺寸≥14英寸LCD屏（需提供技术说明书)
7)分辨率≥1920*1080。 
8)外壳材质：采用抑菌防霉、防火阻燃材料，圆角矩形设计，抗菌率≥99.99%， 
9)触控：支持10点触控，湿手和手指套触控。
10)	表面采用AF工艺（防指纹残留，污染屏幕），有效防止指纹和屏幕刮伤，易于清洁。
11)	WiFi频率：2.4GHz & 5GHz；WiFi协议：802.11a/b/g/n/ac。
12)	蓝牙：Bluetooth 5.0或以上。
13)	有线网络:	10M/100M/1000M自适应。
14)	喇叭：双喇叭设计，位于壳体正下方，有效降低灰尘进入，同时出音无遮挡保证出音效果。
15)	Mic：内置双MIC，降噪防啸叫高清通话。
16)	供电方式：同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式。
17)	摄像头：前置≥1300万像素。
18)	RFID：NFC位于屏下，方便操作同时保证结构整体性，工作频段:13.56MHZ，识别距离0-5cm（视卡类型别）工作频率13.56MHz，支持ISO14443A、ISO14443B、ISO15693协议，读取距离0-5cm以内(视卡类型而定）。（需提供产品实物图片）
19)	物理按键：整机端物理按键不少于4个，开关机按键×1个，音量加、减键×1个，复位键×1个。按压式复位按键，无需借助工具就可以进行复位。复位按键位于设备背部，可有效防止人员误触。
20)	一体化外壳设计减少卫生死角、提升消毒效率并降低交叉感染风险， 握持把手：设备背部下方有人体工学握持设计，方便操作角度调整； 无前壳设计减少卫生死角、提升消毒效率并降低交叉感染风险。
21)	操作系统：安卓12.0或以上。
22)	网络安全：可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。
23)	快捷配置 ：支持扫码批量快捷配置
24)	固件升级：OTA批量系统升级。
25)时间同步：内网自动进行时间同步。
26)系统安全：支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
27)▲基于人体健康和安全，制造商具有辐射安全许可证。（提供证书复印件加盖公章）
28)▲制造商资质：制造商具有ISO13485、ISO27001、ISO20000管理体系认证。
3、悬吊支臂
1)材质：支架铝合金，底座铁质
2)俯仰角：仰角≥20°，俯角≥45°
3)水平旋转：水平≥540°限位
4)承重范围：0.5-2kg
5)升降结构：机械弹簧
6)支架长度：≥1200mm
7)支架宽度：≥32mm
8)升降范围：≥500mm
9)支架重量：≤3.5kg
10)安装方式：壁挂安装
4、门口交互终端
1)处理器：≥八核高性能处理器；主频≥2.3Ghz
2)RAM：≥3GB
3)ROM：≥16GB
4)看门狗：	硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启;
5)尺寸：≥15.6英寸LCD屏
6)分辨率：≥1920*1080
7)触控：支持10点触控，湿手和手指套触控
8)蓝牙：Bluetooth 5.0或以上
9)有线网络：10M/100M/1000M自适应
10)MIC：内置MIC，降噪防啸叫高清通话
11)供电方式：同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式。
12)操作系统：	安卓12.0或以上
13)	网络安全：	可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。
14)	快捷配置 ：支持扫码批量快捷配置
15)	固件升级：OTA批量系统升级。
16)	时间同步：内网自动进行时间同步。
17)系统安全：支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
5、护士站交互终端
1)处理器：≥八核高性能处理器，主频≥2.3Ghz
2)RAM：≥3G
3)ROM：≥16G
4)看门狗：硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启;
5)尺寸≥21.5英寸LCD屏
6)分辨率≥1920*1080
7)触控:支持10点触控，湿手和手指套触控
8)表面采用AF工艺（防指纹残留，污染屏幕），有效防止指纹和屏幕刮伤，易于清洁。
9)WiFi频率：2.4GHz & 5GHz；WiFi协议：802.11a/b/g/n/ac
10)蓝牙：Bluetooth 5.0或以上
11)	有线网络：	10M/100M/1000M自适应
12)	喇叭：双喇叭设计，位于壳体背部
13)	Mic：内置双MIC，降噪防啸叫高清通话
14)	呼叫接听方式：支持免提接听和手持听筒接听
15)	听筒：采用分体式手持听筒设计，方便售后维护保养
16)	供电方式：同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式。
17)	摄像头：前置≥1300万像素。
18)	外设接口：	RJ45*1、DC*1、耳机接口*1；
19)	物理按键：复位按键*1；按压式复位按键，无需借助工具就可以进行复位。
20)	操作系统：安卓11.0或以上
21)	网络安全：可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。
22)	快捷配置 ：支持扫码批量快捷配置
23)	固件升级：OTA批量系统升级。
24)	时间同步：内网自动进行时间同步。
25)	系统安全：	支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
6、双面走廊屏
1)处理器：≥8核处理器
2)主频：≥1.8GHz
3)RAM：≥2GB
4)ROM：≥32GB
5)屏幕尺寸：≥24英寸双面LCD屏
6)分辨率：≥2560*1080；
7)WiFi：802.11b/g/n/ac 2.4G/5G；
8)蓝牙：≥Bluetooth 5.0；
9)有线网络：10/100M自适应
10)	供电方式：采用POE供电。
11)	外壳：采用一体化铝合金外壳
12)	尺寸：≤590mm（长)*280mm(宽)*74mm（厚）
13)	重量：≤7.5kg
14)	操作系统：支持安卓系统12.0或以上。
15)	网络安全：可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。
16)	时间同步：内网自动进行时间同步。
17)	系统安全：支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
7、卫生间紧急按钮
1)防水等级：≥IP67
2)呼叫方式：支持按键和拉绳呼叫
3)按键：SOS按键*1
4)指示灯：未呼叫时指示灯常亮绿色，用于提醒患者，当患者进行紧急呼叫时LED灯会灭。
5)呼叫提醒：触发紧急呼叫时自动同步显示到门口机、护士站主机、交互大屏、走廊屏。
6)连接方式：采用两芯线与病房交互终端连接
7)安装方式：（标准86盒）
8、智能床旁交互系统
（一）床旁交互终端
1)显示基本信息：支持显示患者床号、姓名、性别、年龄、血型、住院号、入院日期等，实时更新。
2)显示基本信息：支持配置腕带二维码在床头卡显示。
3)显示病情信息：支持显示患者护理级别、是否病危病重、过敏史、饮食等，实时更新。
4)显示医护信息：支持显示主管医生与责任护士姓名，实时更新。
5)显示护理重点：对接医嘱或护理文书，显示患者相关的护理重点，包括输液港、PICC、CVC、滴速控制、半卧位、绝对卧床、造口护理、记尿量、记出入量、血糖监测、腹腔化疗、测腹围、鼻饲等，实时更新。
6)显示护理风险：支持显示护理风险评估结果及等级，包括自理能力、防压疮、防跌倒/坠床、防血栓、防脱管、防误吸、防走失、防自杀等，实时更新。
7)显示当前科室：显示医院院徽、医院名称、科室名称，实时更新。
8)通知弹窗：实时推送检查、宣教通知，提醒患者及时去做检查、看宣教，提升患者服务满意度；检查的消息通知根据频次配置进行推送，可推送一次或者推送多次；并消息推送时进行语音播报，语音播报文案可配置
9)通知列表：查看所有推送的消息通知，支持未读标记，可一键已读处理
10)护患通话：支持通过屏幕按钮对护士站发起呼叫，并接听护士站呼叫
11)护患视频通话：支持通过屏幕按钮对护士站发起视频呼叫，并接听护士站视频呼叫
12)检查安排：支持查看患者当前住院期间的检查安排信息
13)检查列表显示：支持检查列表显示显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。
14)检查单信息：根据临床业务提供检查列表显示：包括检查类别、检查号、检查位置、开单医生、检查日期、检查单状态等。
15)	检查报告显示：根据临床业务提供检查结果明细显示检查参数、检查所见、印象的信息。
16)	保护性医嘱：根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检查报告信息
17)	检验列表显示：支持检验列表显示显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。
18)检验结果明细显示：根据临床业务提供检验结果明细显示：包括检验报告项目名称、检验结果、单位、是否异常、报告日期、申请日期、检验标本、参考值等。
19)检验结果异常显示：针对检验结果不在正常值范围内的检验项目高亮提示。
20)保护性医嘱：根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检验报告信息
21)体征信息：对接移动护理体征数据后，在床旁可以查看患者当前住院的体征信息，包含体温、血压、脉搏、心率、呼吸、血氧等
22)健康宣教：支持文字、图片、图文、音频、视频的形式的健康宣教，方便患者自主学习
23)患者特色化宣教：系统支持根据患者的医嘱信息，自动匹配展示与其相关的宣教文章，方便患者查看，精准宣教
24)定时定向宣教：支持护士定时对患者推送其必须学习的宣教内容，患者自主播放学习
25)宣教文章语音播报：支持健康宣教类型为文章时，点击可进行语音播报
26)我的宣教：展示患者的宣教，让患者精准学习在当前住院期间需要了解的宣教信息
27)费用信息：支持根据临床业务提供患者在院期间的费用医保类型、预缴金额、费用总计、剩余费用，当欠费有对应的标记
28)		费用清单：	根据患者在院期间每天的费用清单明细，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额等
29)类型查询：支持从不同类型的维度展示患者住院期间的费用，包含类型及对应的总金额
30)缴费记录：展示当前住院期间的缴费记录，包含日期和缴费金额
31)新生儿费用清单：针对产科患者，可展示新生儿费用清单，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额
32)温馨提示：根据病区需求，支持图文、PDF、音频、视频的格式，展示病区或医院的公告、通知等信息
33)满意度调查：根据病区需求，支持按全院、病区的模式对接满意度调查二维码（需对接医院提供的满意度调查系统）
34)营养点餐：根据病区需求，支持按全院、病区、床位的模式对接营养点餐二维码（需对接医院提供的点餐系统）
35)医院介绍：根据病区需求，图文展示医院介绍
36)病区介绍：根据病区需求，图文展示病区信息
37)名医介绍：根据病区需求，展示名医信息，包含图片、姓名、职称、简介
38)名护介绍：根据病区需求，展示名护信息，包含图片、姓名、职称、简介
39)影视娱乐：可在病房播放电影，让患者打发时间和基础放松
40)游戏：支持部分单机版游戏娱乐；让不同的患者在病房有一定程度的放松
41)电子书：支持在床旁终端查阅不同类型的电子书；让患者病房能轻松愉悦，提升满意度
42)计时：支持皮试、吸氧、自定义计时等；并支持后台查看计时记录信息
43)自定义计时：支持护士在床旁自定义计时类型和时间
44)医嘱过滤查询：支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。支持根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。
45)	医嘱列表：支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。
46)	显隐诊断：支持护士针对患者情况显示和隐藏诊断信息
47)	手动饮食：根据用户后台内容库设置，支持护士根据病情观察调整患者饮食　
48)	过敏史：在无法及时对接院方过敏史信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置过敏史，对应展示在电子床头卡降低医疗事故
49)	风险评估：在无法及时对接院方风险评估信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置风险评估项目及等级，对应展示在电子床头卡
50)	护嘱：根据临床需求，针对患者有护理注意事项可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置护理嘱托对应展示在电子床头卡
51)	特殊标识：针对病区特色医疗护理，可根据用户后台内容库设置，一键针对患者展示对应的特殊标识，无纸化办公；相关标识对应展示在电子床头卡
（二）门口交互终端
1)显示病房信息：支持显示病房房间号、床号范围、床号。
2)显示医护信息：支持显示科室主任、护士长、病房主管医生、责任护士姓名与工作照。
3)显示护理级别：支持显示病房内各个病床患者的护理级别，实时更新。
4)显示护理风险：支持显示病房内各个病床患者的护理风险评估结果及等级，实时更新。
5)显示当前科室：支持显示医院院徽、医院名称、科室名称。
6)显示当前时间：支持显示实时日期、星期、时间。
7)呼叫提醒与挂断：支持实时显示床头卡对护士站的呼叫、增援提醒，可取消，可接听
8)未接电话提醒：实时显示未接来电提醒，并可一键全部处理
9)门灯预警：根据呼叫、增援、紧急呼叫的不同类型的信息，呈现指定的闪烁/常亮方式和颜色。
10)门口机提示：护士根据需要选择提示语类型，显示在指定病房门口机页面，如：紫外线消毒、男士止步、休息中免打扰、深度护理、隔离病房等，并通过颜色做区分展示
11)护士定位：护士根据需要在指定病房的门口机页面打开定位提示，消息同步展示在交互大屏及护士站主机上；如：夜间护士值班在某病房提供服务，设置后在护士站有提示避免找不到人，产生投诉。
12)患者列表：支持护士查看当前病房内所有患者的医嘱信息
13)医嘱过滤查询：支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。支持根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。
14)医嘱列表：支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。
15)巡视记录：支持护士查看当前病房患者的护士点击巡视的记录
16)病区介绍：根据病区需求，图文展示病区信息
17)名医介绍：根据病区需求，展示名医信息，包含图片、姓名、职称、简介
18)名护介绍：根据病区需求，展示名护信息，包含图片、姓名、职称、简介
19)工卡绑定：支持工卡绑定后使用刷工卡登录，实现快速登录使用医护服务。
（三）护士站交互终端
1)床位卡片：通过对接医院HIS系统等，患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者、空床等情况，信息种类包括床号、房间号、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、管床护士、饮食类型、过敏信息、护理级别、病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、DVT、VTE、自杀风险等）及对应风险等级、新入院、出院、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床、是否有多重耐药等。支持按病区需要配置。各类信息自动抓取实时更新。支持快速分类查询床位患者。病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、VTE、自杀风险等）及对应风险等级、新入院/新转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天等。
2)预约查询：显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。
对于特殊疾病患者，可以按床位，单独隐藏患者的诊断
3)护患通话：支持通过屏幕按钮对患者端床头屏发起呼叫，并接听患者呼叫
4)增援通话：支持接听医护从患者床头屏发起的增援请求。
5)通话状态：支持多呼叫并发，可手动选择其一接听，并实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、无应答、已挂断等。
6)未接提醒：实时显示未接来电提醒，可快捷回呼和处理，并可一键全部处理
7)通话记录：支持查看已接听、未接听的通话记录，包含发起方、呼叫发起时间
8)通话录音：支持护患通话、护患视频通话进行录音录屏，可以查看录音录屏记录，包括床号、姓名、住院号、呼叫类型、大小、创建时间，并且可以播放录音录屏文件
9)护士定位：夜间值班护士在门口屏设置了定位并服务的时候，护士站有相应的提示，方便他人知晓护士的去向
10)吸氧计时：医护在床头屏设置了吸氧计时的时候，完成后护士站会显示吸氧完成，提醒护士去做相应的护理措施
（四）PDA终端
1）护患通话：支持通过屏幕按钮接听患者发起的呼叫。
2）护患通话：支持通过屏幕按钮对患者端床头屏发起呼叫。
3）护士之间通话：支持通过屏幕按钮对本病区其他在线PDA发起呼叫。
4）增援通话：支持接听医护从患者床头屏发起的增援请求。
5）呼叫设置：支持配置当前账号接听的患者呼叫类型，类型分为值班模式，责任组模式，自定义模式三种。
6）通话状态：支持多呼叫并发，可手动选择其一接听，并实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、无应答、已挂断等。
7）通话记录：支持查看已接听、未接听的通话记录，包含发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间等。
9、交换机
1）≥48口，支持POE供电，可POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥370W。
2）固化10G SFP光接口≥4个。
10、万兆光模块：SFP-万兆光模块
11、医院信息系统对接费
　　包含实现上述功能以及与医院信息系统对接所需的全部费用，含双方接口改造费。
( 三 )保密责任
中标服务方在获取到医院有关数据库、服务器、远程登录、网络设备口令、数据信息等涉密内容时，不得透露给第三方，否则给医院造成损失应追究经济和法律责任，赔偿金额不受本合同其它条款的制约。
